***ALLEGATO - SCHEDA TECNICA PANEL PC MEDICALI PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DEI PAZIENTI DI AREA CRITICA***

***BASE D’ASTA EURO 157.200,00 + IVA***

Si riporta di seguito il dettaglio della tipologia di prodotti richiesti con relative specifiche tecniche indicative.

Tali specifiche, anche a seguito della presente indagine di mercato, potrebbero essere soggette a modifica in fase di procedura di gara. A tal proposito, gli operatori economici interessati, possono indicare eventuali note per ogni caratteristica e/o ulteriori specifiche tecniche.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N.30 panel PC medicali** | | |
| **Caratteristica** | **Specifiche** | **Nota dell’O.E.** |
| Panel PC medicale | All-in-one; adatti per un funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7 in ambiente ospedaliero; deve consentire l’utilizzo di applicativi di cartella clinica elettronica e altri software aziendali, tramite web browser o client windows. |  |
| Tecnologia schermo | LED |  |
| Risoluzione | Almeno Full HD |  |
| Dimensioni schermo attivo (diagonale) | >21’’ |  |
| Rapporto di Contrasto | Almeno 1000:1 |  |
| Luminosità | Almeno 250 cd/m2 |  |
| Fruibilità | Tramite touchscreeen capacitivo e tramite mouse e tastiera |  |
| Vetro | Antiriflesso e antimpronta; touchscreen utilizzabile con e senza guanti. |  |
| Tastiera e mouse | In silicone sanificabile, inclusi nell’offerta. |  |
| Sistema operativo | Windows 10 a 64 bit o superiore |  |
| Antivirus | Dovrà consentire l’installazione di software antivirus aziendale (TrendMicro ApexOne) |  |
| Connettività | Scheda di rete LAN e scheda di rete Wi-fi. Almeno 100 Mbps. |  |
| Scheda video | Almeno 1 GB di memoria dedicata |  |
| Memoria | RAM almeno 16GB e Hard disk SSD. |  |
| Alimentazione | Sia tramite batterie removibile, con durata di almeno 4 ore, indicazione di carica/scarica e possibilità di sostituzione delle batterie veloce, senza dover spegnere il PC.  Sia tramite presa di corrente standard (accessori inclusi) |  |
| Caricabatterie | Almeno 10 stazioni di ricarica, ognuna delle quali deve contenere almeno le batterie utili per 6 panel PC. |  |
| Porte USB | Almeno n.4 porte USB-A standard |  |
| Protezione | Almeno IP65 per garantire efficaci e rapide attività di sanificazione. |  |
| Raffreddamento | Privo di ventole e completamente silenzioso |  |
| Installazione | Dovranno essere installabili sui carrelli inclusi in offerta. |  |
| Certificazioni | Per il suo utilizzo in zona paziente, il PC deve essere certificato secondo la norma CEI EN 60601-1 per gli apparecchi elettromedicali, e conforme alle norme di prodotto applicabili |  |
| Sanificabilità | Con prodotti di uso comune nei reparti ospedalieri |  |
| Formazione operatori | Inclusa |  |
| Garanzia full risk | 24 mesi |  |
| Ulteriori specifiche tecniche |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N.30 carrelli per panel PC** | | |
| **Caratteristica** | **Specifiche** | **Nota dell’O.E.** |
| Ergonomia | Regolabile in altezza. |  |
| Sicurezza | Conformazione antiribaltamento |  |
| Ripiano | Ampio, che permetta almeno il corretto posizionamento della tastiera e del mouse. |  |
| Ruote | Almeno n.4 ruote piroettanti e frenanti |  |
| Sanificabilità | Con prodotti di uso comune nei reparti ospedalieri |  |
| Garanzia full risk | 24 mesi |  |
| Ulteriori specifiche tecniche |  | |